# Техническое описание

# Содержание

Техническое описание	2

Содержание	3

1.Общие правила техники безопасности и сертификация	4

2.Назначение	4

3.Принцип действия	4

4. Состав и технические характеристики.	5

5. Работа с  бетоноскопом СК-1700.	6

5.1 Подготовка к зондированию	6

5.2 Выбор режимов работы и параметров зондирования СК-1700	7

5.3 Копирование результатов зондирования СК-1700 на компьютер	9

5.2 Проведение зондирования	11

6. Интерпретация результатов зондирования СК-1700.	11

6.1 Примеры обследования строительных конструкций	13

7. Зарядка блока питания	14

8. Требования по безопасной эксплуатации и электромагнитной совместимости.	15

9.Техническое обслуживание.	16

9.1 Общие указания.	16

9.2 Порядок технического обслуживания.	16

10.Текущий ремонт.	16

11.Хранение.	16

12.Транспортирование	17

13 Утилизация	17

# 1.Общие правила техники безопасности и сертификация

Во избежание травм, а также повреждений данного изделия необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

При эксплуатации и транспортировке прибора избегайте сильных ударов и механических повреждений.

К работе с прибором допускаются лица прошедшие обучение или ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации.

Процедуры по обслуживанию устройства могут выполняться только квалифицированным персоналом.

Во избежание поражения электрическим током запрещается частичная или полная разборка прибора.

Избегайте прикосновений к оголенным участкам проводки. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно во избежание его поломки.

Уровень мощности излучения прибора не опасен для здоровья человека, что подтверждено  Санитарно – Эпидемиологическим заключением

№ 50.99.04.431.П.008785.07.07 от 03.07.2007 г.

# 2.Назначение

Бетоноскоп СК-1700 (далее по тексту СК-1700) является автоматизированным техническим средством и предназначен для оперативного поиска и обнаружения точечных и протяжённых металлических и неметаллических объектов в различных неметаллических средах (грунт, строительные конструкции и т.п.).

# 3.Принцип действия

По принципу действия СК-1700 является сверхширокополосным подповерхностным обнаружителем электрофизических аномалий. В основе принятого метода обнаружения лежит свойство радиоволн отражаться от границ раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью.

Для подповерхностного зондирования используются короткие импульсные сигналы. Для формирования таких импульсов используется возбуждение широкополосной антенны перепадом напряжения с передним фронтом малой длительности. Прямая обработка импульсов такой малой длительности (сотни пикосекунд) достаточно сложна. Поэтому применяют метод, называемый в литературе методом стробоскопического преобразования.

Блоком управления формируются команды, которые пересылаются в приемный и передающий блоки. Передающее устройство формирует сигналы, которые излучаются передающей антенной в исследуемую среду. Отраженные сигналы принимаются приемной антенной, обрабатываются в приемном блоке и пересылаются в блок обработки и индикации.

Блок обработки и индикации формирует двухмерное изображение принятых сигналов и выводит их на индикатор (экран) в реальном  масштабе времени. Для связи с внешним компьютером в приборе предусмотрен специальный  разъем, соединяющий СК-1700 и компьютер по интерфейсу Ethernet.

# 4. Состав и технические характеристики.

В комплект СК-1700 входят  следующие блоки:

Моноблок с ЖК-дисплеем и датчиком перемещений  (Рис.4.1).

Блок питания БП-2,6/14,4.

Зарядное устройство.

Документация, диск с программой GeoScan32.

Транспортная сумка.

# 5. Работа с  бетоноскопом СК-1700.

## 5.1 Подготовка к зондированию

Для приведения СК-1700 в режим зондирования необходимо проделать следующие операции:

- Прикрутить блок питания БП-2,6/14,4 к СК-1700  (см. Рис.4.1).

- Включить питание СК-1700  нажав, кнопку «Enter» на панели управления СК-1700 (Рис.5.1, поз.4). В течение 10-15 секунд происходит тестирование программного обеспечения СК-1700, далее на экране моноблока появляется окно (Рис.5,2), содержащее меню выбора режимов работы и параметров зондирования СК-1700.

- Выбор опций меню осуществляется кнопками «(» (Рис.5.1, поз.2), «(» (Рис.5.1, поз.3). Выбранная опция активизируется нажатием кнопки  «Enter», после изменения параметра опции выход в меню выполняется  нажатием кнопки «Esc».

- Включить режим зондирования СК-1700 для чего выбрать в меню опцию «Поиск» и нажать кнопку «Enter» (Рис.5.1) на панели управления СК-1700. При первичном включении прибора зондирование будет производиться с заводскими настройками. После установки пользователем измененных параметров зондирования, зондирование будет производиться с установленными пользователем параметрами.

## 5.2 Выбор режимов работы и параметров зондирования СК-1700

Назначение опций меню выбора режимов работы и параметров зондирования:

- «Поиск» – включение режима зондирования. После включения режима зондирования необходимо плавно перемещать  СК-1700 по поверхности обследуемого объекта со скоростью не более 0,1м/сек. Радарограмма на мониторе СК-1700 отображается только во время перемещения прибора;

- «Файл» – режим просмотра либо удаления файлов, сохраненных при ведении зондирования с сохранением (Рис.5.3):

- «Сохранение» -  выбор режима зондирования с сохранением либо без сохранения результатов зондирования (Рис.5.5):

- «Параметры» – выбор параметров зондирования (Рис.5.6):

- Количество точек по глубине. Значение параметра 512 и 256 точек. Обычно зондирование проводится со значением 512 точек. Для получения детальной  информации на глубинах до 0,15-0,20м значение параметра выбирают равным 256 точек.

- «Выход» - опция, с помощью которой закрывается меню выбора режимов работы и параметров зондирования, после чего включается режим зондирования СК-1700.

В процессе зондирования в СК-1700 предусмотрена возможность установки меток на радарограмме, метки устанавливаются в режиме зондирования кратковременным нажатием кнопки «Enter» на панели управления (Рис.5.1).

Выключение СК-1700 производится удержанием кнопки «Enter» в нажатом положении в течение 3…5 секунд, после чего на экране СК-1700 появляется меню выключения питания (Рис. 5.7):

## 5.3 Копирование результатов зондирования СК-1700 на компьютер

Программным обеспечением СК-1700 предусмотрена возможность сохранения результатов зондирования. Сохраненные файлы для просмотра и обработки могут копироваться с моноблока на персональный компьютер. Для выполнения операции копирования файлов в комплект СК-1700 входит USB-кабель. Просмотр и обработка файлов производится с помощью программы  GeoScan32, дистрибутив которой входит в комплект СК-1700. Перед началом копирования необходимо установить программу GeoScan32 на компьютер, на который будут копироваться сохраненные файлы в СК-1700. Порядок установки программы GeoScan32 описан в Мануале на программу  GeoScan32, поставляемую в комплекте СК-1700.

Для перемещения файлов, находящихся в памяти СК-1700, на жёсткий диск внешнего персонального компьютера необходимо включить питание СК-1700, соединить USB-кабелем СК-1700 с компьютером, далее процесс копирования производится так же, как при копирование файлов с запоминающего устройства USB.

После завершения операции  копирования/перемещения выключить СК-1700  и отсоединить USB-кабель.

Для просмотра файлов, скопированных на компьютер, необходимо запустить программу GeoScan32, нажав на кнопку    на Рабочем столе компьютера. На экране компьютера появится главное окно программы GeoScan32.

Выбор файла для открытия осуществляется в окне «Открыть файл…» (Рис.5.8), которое вызывается пунктом «Открыть» в меню «Файл», или щелчком левой кнопкой мыши по значку  на панели инструментов или нажатием клавиши «F3»на клавиатуре.

Рисунок 5.8 Открытие файлов в программе GeoScan32

Также файлы можно открыть двойным нажатием левой кнопки мыши или простым перетаскиванием в окно программы.

## 5.2 Проведение зондирования

# Проведение работ по обследованию строительных конструкций прибором СК-1700, по возможности, начинается с изучения  информации об объекте исследования. Сюда должна входить вся имеющаяся информация об особенностях конструкции обследуемого технического сооружения, а так же необходима документация, на основании которой велось  строительство. Обязательной составляющей частью проведения зондирования является составление плана (чертежа) участка работ или точная привязка к уже имеющемуся плану, разбивка профилей.

Для получения качественных результатов зондирования рекомендуется следующая последовательность проведения обследований:

- Тестовые замеры. Целью тестовых измерений является выбор оптимального направления перемещения СК-1700, при котором на радарограммах наиболее четко отображаются сигналы, отраженные от прутьев арматуры. Наиболее качественные радарограммы получаются при пересечении моноблоком прутьев арматуры под прямым углом к оси металлической арматуры.

- Основные замеры. Проводится зондирование по выбранным направлениям перемещения моноблока. При необходимости зондирование моноблоком можно производить с сохранением результатов с целью дальнейшей обработки на персональном компьютере. Для проведения высокоточных измерений с последующим построением 3D-модели обследованного объекта нужно применять разметочный коврик, который входит в комплект прибора.

- Контрольные замеры. Проводится повторное зондирование  с целью контроля идентичности результатов зондирования. В зависимости от требований к качеству результатов работ, проводимых с помощью прибора СК-1700,  контрольное зондирование осуществляется либо с полным повтором основных замеров либо частично.

Для получения качественных результатов  зондирования перемещение прибора СК-1700 по поверхности обследуемого участка осуществляется со скоростью, не более 0,1 м/сек.

# 6. Интерпретация результатов зондирования СК-1700.

Результаты зондирования СК-1700  визуализируются на мониторе моноблока в режиме реального времени. Отрисовка результатов зондирования на экране монитора происходит в направлении перемещения моноблока. Протяженность обследованного участка, отображаемая на экране СК-1700, составляет 2,0 метра. По шкале глубин на экране моноблока можно определить приблизительную глубину расположения арматуры, по шкале дистанций – координату по оси расстояний  от начальной точки зондирования до местоположения арматуры, а так  же дистанцию между прутьями арматуры (шаг армирования).

На радарограммах форма сигналов, отраженных от металлической арматуры, отображается в зависимости от угла, под которым СК-1700 перемещается относительно оси арматуры. При движении перпендикулярно оси металлических прутьев арматуры  отраженные от арматуры сигналы  отображаются в виде  гипербол  (см. Рис.6.2),  либо как вершины гипербол (Рис.6.1).

Если перемещение СК-1700 происходит параллельно оси металлической арматуры (над арматурой), то вероятно, что оператор может интерпретировать отраженные сигналы как сигналы, отраженные от границы двух различных сред.

## 6.1 Примеры обследования строительных конструкций

# 7. Зарядка блока питания

Инструкции по технике безопасности:

Используйте зарядное устройство только для заряда аккумуляторов блоков питания БП-2,6/14,4;

Используйте устройство только в помещении;

Не включайте устройство в сеть в случае повреждения корпуса или

вилки устройства;

Отключайте устройство от сети, когда оно не используется;

После зарядки блоков питания не оставляйте зарядное устройство включенным в розетку, это может привести к его поломке.

Во избежание выхода из строя блоков питания и увеличения срока эксплуатации следует строго соблюдать порядок их включения при зарядке.

Порядок заряда блока питания  БП-2,6/14,4:

- Подключите зарядное устройство  к сети 220В, 50 Гц.

Присоединить блок питания БП-2,6/14,4 к зарядному устройству, закрутив блок питания в контактный блок.

Во время заряда на зарядном устройстве горит красный светодиод. Заряд полностью разряженного блока питания занимает не более 6 часов;

После того как загорится зеленый светодиод, отключите ЗУ и БП в обратной последовательности.

# 8. Требования по безопасной эксплуатации и электромагнитной совместимости.

При использовании прибора  по назначению  запрещается направлять СК-1700  в сторону людей. Безопасность СК-1700 при соблюдении штатного положения прибора, т. е.  прибор направлен в исследуемую среду и перемещается по поверхности или над поверхностью на расстоянии до 0,1м, подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением  Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 03.07.2007 №50.99.04.431.П.008785.07.07

Запрещается погружать прибор или отдельные его части в воду или в другие жидкости.

При эксплуатации и транспортировке прибора необходимо избегать (исключать) сильных ударов и механических повреждений.

Прибор не создает электромагнитных помех выше допустимого уровня (см. гигиенический сертификат).

# 9.Техническое обслуживание.

9.1 Общие указания.

При техническом обслуживании проводятся профилактические работы с целью поддержания в исправном состоянии  и обеспечения нормальной работы прибора в течение  срока его эксплуатации (8 лет).

Рекомендуемая периодичность и виды профилактических работ (техническое обслуживание):

Внешний осмотр – перед каждой эксплуатацией - на корпусе прибора и соединительных кабелях должны отсутствовать повреждения, несовместимые с эксплуатацией – повреждения изоляции, трещины и т.д.;

Внешняя чистка – раз в три месяца - удаление загрязнений с поверхности прибора и  с разъёмных соединений;

Зарядка аккумуляторов  БП-2,6/14,4 – не реже одного раза в 3 месяца.

## 9.2 Порядок технического обслуживания.

При осмотре внешнего состояния прибора проверяется крепление ручки к моноблока,  состояние лакокрасочного покрытия, отсутствие сколов и трещин на деталях из стеклопластика и пластмасс, а также на  окрашенных деталях.

Зарядку аккумуляторной батареи  БП-2,6/14,4 производить при снижении напряжения до 10,5 В, но не реже одного раза в 3 месяца.

# 10.Текущий ремонт.

Текущий ремонт производится предприятием-изготовителем. Для проведения текущего ремонта неисправный блок прибора пересылается предприятию изготовителю с подробным описанием выявленных неисправностей. Если не удается точно определить неисправный блок, то на ремонт отсылается весь прибор.

# 11.Хранение.

Условия хранения прибора должны соответствовать требованиям ГОСТ В9.003-80 и  ГОСТ 15150-69. Прибор должен храниться в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя (размещение в штабели не более 5 комплектов упаковки) при температуре окружающего воздуха от +10 до +30(С и относительной влажности до 80% при температуре 25(С. Группа условий хранения – 1(А).

В помещениях для хранения не должно быть, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Срок хранения прибора до начала эксплуатации не менее 5 лет (без аккумулятора).

# 12.Транспортирование

Транспортирование прибора производится любым видом транспорта на любые расстояния в упаковке предприятия-изготовителя при соблюдении следующих правил:

1. транспортирование прибора должно осуществляться в закрытом транспорте: железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы при отсутствии следов перевозки цемента, химикатов и т.п. При транспортировании самолетом аппаратура должна размещаться в герметизированном отсеке.

2. температура окружающего воздуха при транспортировании должна быть от -30(С до + 50(С и давлении от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.).

3. Расстановка и крепление ящика с прибором на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг друга.

4. При погрузке и выгрузке должны быть соблюдены требования надписей, указанных на таре.

# 13. Утилизация

Утилизации подлежат аккумуляторные  батареи Li-ion 3,8/12В  из состава БП 2,6/14,4 в установленном порядке, принятом в ГТК России.

# Text boxes

Бетоноскоп

СК-1700

ООО «Логические системы»

Московская область, г.Раменское

2011 год

Блок

управления

Передающий блок

Приемный  блок

Блок

питания

Блок

обработки и индикации

Моноблок с ЖК-дисплеем

Датчик перемещений

Рисунок 3.1 Функциональная схема СК-1700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Глубина зондирования – не менее 0,6 м;

- Разрешающая способность - 3,0 см (минимальный диаметр обнаруживаемого металлического провода - 0,2…0,3 мм);

- Скорость зондирования – не менее 0,1 м/сек;

- Центральная частота - 1700 МГц;

- Вес в рабочем положении (с блоком питания) – 1,6 кг;

- Диапазон рабочих температур -  минус 200   до +500С;

Время непрерывной автономной работы - не менее 4 часов (с одним БП-2,2/14)

Рисунок. 4.1 Внешний вид СК-1700

Рисунок.5.1 Панель управления СК-1700

Рисунок.5.2. Меню  выбора режимов работы и параметров зондирования СК-1700

- Открыть – опция открывает список сохраненных файлов, выбранный файл открывается для просмотра кнопкой «Enter». На экране СК-1700 отображаются файлы  протяженностью по оси дистанций длинной  2,0 метра. Более протяженные файлы просматриваются нажатием кнопок «(» и «(»;

- Удалить – опция открывает список сохраненных файлов, выбранный файл удаляется из памяти СК-1700  нажатием  кнопки «Enter»;

Рисунок. 5.3. Меню «Файл»

- Сохранение: выключить – выбор этой опция означает, что зондирование будет происходить без сохранения файлов с результатами зондирования;

- Сохранение: включить - выбор этой опция означает, что зондирование будет происходить с сохранением файлов с результатами зондирования. Сохранение и присвоение номера файлу происходит автоматически.

Рисунок. 5.5. Меню «Сохранение»

- Контрастность - регулируется контрастность отображения радарограмм, получаемых в процессе зондирования;

- Усиление - регулируется яркость отображения радарограмм, получаемых в процессе зондирования;

- Накопление - параметр определяет количество повторного приема отраженных сигналов с последующим их суммированием. Увеличение данного параметра позволяет выявлять более слабые отраженные сигналы. Рекомендуемое максимальное значение – 8;

Рисунок. 5.6. Меню «Параметры»

- Бетон – в зависимости от влажности обследуемой бетонной конструкции возможен выбор одного из трех видов качественного состояния бетона: «Сухой», «Увлажненный», «Влажный». Выбранное состояние зондируемого бетона определяет максимальное значение шкалы глубин СК-1700, а так же позволяет наиболее точно определить глубину расположения прутьев арматуры в режиме реального времени при проведении зондирования обследуемого объекта.

Рисунок. 5.7. Меню «Выключения питания»

Рисунок. 5.4. Меню «Форматирование»

- Форматировать – опция применяется в случае появления сбоев в следующих режимах:

1). при сканировании СК-1700 в режиме с сохранением результатов, файлы не сохраняются;

2). в режиме просмотра сохраненных файлов файлы не открываются для просмотра.

- Выход – переход из меню «Файл» в меню выбора режимов и параметров.

Гиперболы

Вершины гипербол

Рисунок.6.2 Радарограмма зондирования железобетонной плиты. На радарограмме сигналы, отраженные от металлической арматуры –  гиперболы. Шаг армирования 15 мм

Рисунок.6.1 Радарограмма зондирования армированного бетона. На радарограмме сигналы, отраженные от металлической арматуры – вершины гипербол. Шаг армирования 0,2 метра

Рисунок.6.3     Результаты зондирования железобетонной колонны

Керн, отобранный из ВВП

Сигналы, отраженные от стержней арматуры

Рисунок.6.4   Фрагмент радарограммы зондирования покрытия взлетно-посадочной полосы аэропорта, выполненной из железобетонных плит с двойным заложением арматуры.

Стержни арматуры

Отражения от стержней арматуры

Плита с двойным заложением арматуры

Армобетон

Рисунок.6.5   Фрагмент радарограммы зондирования покрытия взлетно-посадочной полосы аэропорта и схематичное расположение стержней арматуры.  На радарограмме выделены плиты, имеющие двойное и однослойное заложение арматуры.

Рисунок.7.1. Зарядное устройство